浙江大学温州研究院

在线询价采购文件

项目名称：原位高温常压掠入式二维材料XAFS装置

项目编号：ZDWYY-XJ-2026023

浙江大学温州研究院

2026年9月

## 一、采购需求

- 采购物资：原位池；采购数量：1个；总预算：110000元。

- 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系项目组老师毛佳宁，联系方式18852082231）

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 最高单价 | 总价 | 图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位高温常压掠入式二维材料XAFS装置 | 1.本设备系统主要由主体腔室（反应腔）、冷却循环系统、气路系统和温度控 制系统（带程序控制）四个主体部分组成。 2.装置能够实现器件或其他材料在常压气氛条件下的加热光催化反应，其中样品台材质选用氮化铝陶瓷，尺寸为 12*12*0.7mm； 3.装置采用台式加热方式对样品进行加热；加热腔体的温度调节范围：RT-900℃，控温精度±1℃（升温速率 10℃/min），500℃以下可满足 100℃/min 升温速率（控温精度较差），采用程序控温； 4.上盖的掠入式通光口尺寸为 25*20mm，窗口材质选用铍； 5.上盖的荧光窗口满足 0≤2θ≤45°，材质可选用 Kapton 膜或氮化硼； 6.样品的 45°方向设置光催化窗口，可连接光纤，通光尺寸为φ10mm； 7.主体腔室设置 4 个 SMA 接头，内外连接电极线可进行电学测试； 8.主体腔室配备了气路接头，可通过外接气路系统实现常压气氛测试； 9.主体腔室外壳及上盖均设有水冷层，配备冷却水循环机保证实验人员安全。 | 1 | 个 | 110000 | 110000 |  | 定制产品 |

## 二、相关要求

- 报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。

- 质保期：验收合格后，提供不少于1年的免费产品质保。

- 供货期：合同签订后，供货商接到发货通知后，90个工作日内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。

- 售后服务：温州有售后服务点，若报修，乙方应在3小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后1.5小时内到达现场抢修，并于到达现场12小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

- 到货地点：浙江大学温州研究院指定地点。

- 对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人毛佳宁：18852082231

## 三、响应须知

- 所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。

- 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。

报价供应商需将加盖公章的合格有效的企业营业执照复印件、报价单（附件2）文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。