**浙江大学温州研究院**

**在线询价采购文件**

**项目名称：大型电解液配置设备**

**项目编号：ZDWYY-XJ-2024007**

**浙江大学温州研究院**

**2024年4月22日**

**一、采购需求**

1. **采购物资：大型电解液配置设备采购；采购数量：1套；总预算：168200元。**
2. **规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系项目组老师孙磊磊，联系方式18804318190）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **最高单价** | **总价** | **图片** | **备注** |
| 1 | 大型电解液配置设备采购 | 指标1、罐体可称量，罐体材质316且体积至少为630000cm3  指标2、搅拌使用锚式搅拌，能够进行粉末分散  指标3、配备耐腐蚀泵，且功率至少1.5kW  指标4、连接的管道系统耐酸耐腐蚀；阀门需求DN50,PP材质  指标5、配备变频控制系统  指标6、具备称台保护装置和排污系统 | 1 | 套 | 168200 | 168200 |  |  |

**二、相关要求**

1. 报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。
2. 质保期：/。
3. 供货期：合同签订后，供货商接到发货通知后，尽快将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。
4. 售后服务：温州有售后服务点，若报修，乙方应在3小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后1.5小时内到达现场抢修，并于到达现场12小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。
5. 到货地点：浙江大学温州研究院指定地点。
6. 对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人孙磊磊：18804318190

**三、响应须知**

1. **所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。**
2. **中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。**
3. **针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。**

**报价供应商需将加盖公章的报价单文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。**

附件1： 报价单

报 价 单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称及编号 | | | |  | | | | | | | |
| 报名投标单位名称及盖章 | | | |  | | | | | | | |
| 报名投标单位联系人及联系电话 | | | |  | | | | | | | |
| 报名时间 | | | |  | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 生产厂商（品牌） | 型号规格 | 设备配置及技术参数（可附页） | 交货期 | 质保期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**供应商资格要求**

**一、**满足《中国人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。