附件2：设备参数

F80气相色谱仪参数

1   工作条件

1.1 工作环境温度： 5℃—35℃

1.2 工作环境湿度； 25%—80%

1.3 工作电源： 220V±10%,50Hz

2  气相色谱主机

2.1 保留时间重复性＜0.008%（需提供浙江省计量科学研究院提供的技术评价分析报告）

★2.2 峰面积重复性＜0.5%（需提供浙江省计量科学研究院提供的技术评价分析报告）

2.3 电子流量控制（AFC/EPC）:所有流量、压力均可以电子控制

★2.4 压力控制精度：0.001psi（需提供浙江省计量科学研究院提供的技术评价分析报告）

2.5 可以同时安装两个进样口

2.6 可以同时安装三个检测器

2.7 除柱温箱外，可提供8路独立直流加热单元

2.8 具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间

2.9 具备数字化泄漏检测

2.10 色谱前后通道可实现同步或异步独立控制、操作

★2.11 主机具有电容式触摸屏，屏幕≥8英寸，可访问控制仪器，实时显示仪器状态及各项参数，具有分析启动、停止、预运行物理按键

3  柱温箱

3.1 柱温箱炉膛尺寸：280×310×160（mm）长×高×深

3.2 温度范围：室温+4℃~450℃

3.3 温度设定增量：0.1℃

3.4 温度控制精度: ±0.01℃

★3.5 程序升温：32阶33平台，可程序降温

3.6 最大单阶运行时间：9999min

3.7 最高升温速率：250℃/min

★3.8 柱温箱冷却降温（室温 21℃）：从 450℃至50℃＜5.0min（配置增强降温装置时＜3.5min）

3.9 环境敏感度：环境温度变化1℃，柱箱温度变化＜0.01℃，快速响应环境温度0.1℃变化

3.10 安全防护：提供双路温控/监测保护机制，确保色谱使用安全性

4  分流/不分流毛细管柱进样口

4.1 最高使用温度：450℃

★4.2 纵向压扣式进样口设计，可实现10秒快速徒手拆卸，方便维护；（需提供浙江省计量科学研究院提供的技术评价分析报告）

4.3 具备独立的分流冷阱和隔垫吹扫捕集阱

★4.4 载气控制模式：恒压力、恒流量、恒线速度、程序压力、程序流量、程序线速度、脉冲进样（需提供软件界面截图）

4.5 程序压力/流量/线速度：最大 8阶

4.6 压力控制精度：0.001psi

4.7 压力控制范围：0-100psi，可选配0-150psi

4.8 最大分流比：9999:1

4.9流量设定范围：0-1250mL/min（氢气或氦气），0-200mL/min（氮气）

4.10 具有载气节省模式

5  填充柱进样口

5.1 最高使用温度：450℃

5.2 填充柱进样口具有独立隔垫吹扫流量控制及隔垫吹扫捕集阱

5.3 压力控制精度：0.001psi

5.4 流量设定范围：0-200mL/min

6  氢火焰检测器（FID）

6.1宽量程数字化输出，提升线性范围

6.2最高使用温度：450℃

6.3最低检测限：≤1.2pg C/s（正十六烷）（需提供浙江省计量科学研究院提供的技术评价分析报告）

6.4动态线性范围：≥107

6.5具备灭火检测和自动再点火功能

★6.6 安全防护：H2流路长期灭火关闭防护

7  热导检测器（TCD）

7.1最高使用温度：400℃

7.2 灵敏度：≥10000mV.mL/min（苯-甲苯）

7.3 动态线性范围：≥104

7.4 具备桥流保护功能

7.5 安全防护：长期断气桥流防护功能



8  火焰光度检测器（FPD）

8.1 最高使用温度：450℃

8.2 最低检测限：P≤80fg/s（甲基对硫磷）

S≤8pg/s （甲基对硫磷）

8.3 动态线性范围：P≥103；S≥102

8.4 具备灭火检测和自动再点火功能

8.5 安全防护：H2流路长期灭火关闭防护

9  电子捕获检测器（ECD）

9.1最高使用温度：400℃

9.2最低检测限：≤1.0×10-14 g/mL（γ-666）

9.3动态线性范围：≥104

10  自动进样器

10.1支持单塔、双塔和大盘位自动进样器

10.2自动进样器位数16位、150位可选

10.3 最小进样量：0.01ul

10.4支持双塔进样前后通道同步或异步进样模式

10.5残留/交叉污染：＜1/100000

10.6 进样周期：≤100ms

10.7色谱工作站软件可以反控设置自动进样器

11  色谱工作站

11.1  WindowsXP 、Windows 7、 Windows10、Windows11操作环境运行；

11.2支持多个检测器同时采集：工作站支持3个检测器信号的同时采集；

11.3 信号采集：网络端口连接；

11.4自诊断系统：智能化的自诊断系统，自动识别错误操作信息并做出相应的自我保护措施；

11.5在线反控功能：实时控制及控制各模块的温度，可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率；可随时调出流量/压力控制曲线，提高条件摸索效率；

11.6支持多内标分析；

★11.7在线分析预览功能：使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息;（需提供软件界面截图）

11.8一键恢复功能：一键调用谱图中的仪器控制参数信息、积分信息，迅速恢复初始设置;

★11.9 支持模拟进样，提高工作站的培训效率;（需提供软件界面截图）

11.10在线噪声及漂移自动计算，实现标准法、6-Signal法、ASTM法等三种计算方法，更为科学，无需手动计算，规避人为误差;

11.11 多项式计算功能：一次曲线校正（y=kx+b）、二次曲线校正（y=ax2+bx+c）、三次曲线校正（y=ax3+bx2+cx+d），提高非一次曲线样品的线性准确度;

11.12 峰锁定功能：减少那些不参与计算的干扰峰对主要组分的谱线或数据干扰，从而使得谱图报告更美观，数据更清晰;

11.13 支持分组计算功能，优化组分的合并运算，无需另外手动计算;

★11.14 项目分组功能：在同项目、分析任务可依据需求进行组分或批次分组归档案例，全面简化样品谱图管理;（需提供软件界面截图）

11.15模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析;

11.16符合GMP“计算机系统”合规性要求;

11.17 可选配非甲烷总烃、热值、石油烃、芳烃、含氧化合物、TVOC等专用版工作站。

12  售后维护

12.1提供售前技术支持；

12.2在全国27个省市建立服务网点，可以实现快速、高效、低成本维护服务；

# ★12.3 色谱厂家具备NTC培训和考核资质，可以颁发NTC培训证书；（需提供相应资质证明）

# 配置明细：

甲烷氮气合成氨分析配置方案F80（FID 双TCD）

分析描述：本方案采用三阀五柱，FID 双TCD检测器检测

分析组分：H2、N2、CH4、NH3、C1-C6

仪器数量：1台

仪器配置：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱主机 | F80气相色谱仪主机 | 1台 |  |
| 2 | 进样系统 | 分流/不分流进样系统 | 1套 |  |
| 3 | 检测系统 | FID检测系统（氢火焰离子化检测系统） | 1套 |  |
| 4 | 检测系统 | TCD检测系统（热导检测系统） | 2套 |  |
| 5 | PCM系统 | 适用于F80 | 2套 |  |
| 6 | 色谱工作站 | FL97Plus色谱工作站 | 1套 |  |
| 7 | 十通阀 | AFP气动十通阀头 | 2套 |  |
| 8 | 六通阀 | AFP气动六通阀头 | 1套 |  |
| 9 | 自动阀箱 | 三阀阀箱 | 1套 |  |
| 10 | 毛细管色谱柱 | HP-PLOT Al2O3 S 30m×0.53mm×15µm | 1根 |  |
| 11 | 填充色谱柱 | Porapak Q 2m*1/8英寸 80-100目 | 1根 |  |
| 12 | 填充色谱柱 | 5A分子筛 2m*1/8英寸 60-80目 | 1根 |  |
| 13 | 填充色谱柱 | 氨气分析专用柱 3m*1/8英寸 | 2根 |  |
| 14 | 侧挂阀箱 | 侧挂阀箱 | 1套 |  |
| 15 | 色谱柱独立控温箱 | 仪器侧面 小柱箱 | 2套 |  |
| 16 | 气体净化器 | GPI-3A气体净化器 | 1套 |  |
| 17 | 备件包 | 安装调试所有备件及易耗品 | 1套 |  |
| 18 | 电脑 | 联想台式电脑 | 1台 |  |
| 19 | 标气 | 8L标气 组分 N2、CH4，带阀 | 1瓶 |  |
| 20 | 标气 | 8L标气 组分 H2、NH3、C1-C6，带阀 | 1瓶 |  |
| 21 | 氢气发生器 | SPH-300 | 1套 |  |
| 22 | 空气发生器 | SPB-3 | 1套 |  |

分析气路图：