浙江大学温州研究院

在线询价采购文件

项目名称：手套箱

项目编号：ZDWYY-XJ-2026015

浙江大学温州研究院

2026年4月

## 一、采购需求

- 采购物资：手套箱；采购数量：1台；总预算：150000元。

- 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系项目组老师张宇/苏沁歆，联系方式18156214812/13757727980）

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 最高单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套箱 | 1.品牌：米开罗那手套箱；型号：Universal(1500/1000/900) 2.三工位手套箱，箱体内部尺寸：长度：1500mm，深度：1000mm，高度：900mm；箱体材料：304 不锈钢，厚度 3mm 3.★一台大过渡舱位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：内径360mm，长600mm； 一台小过渡舱位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：内径150mm，长300mm； 4.★2个玻璃视窗，玻璃视窗采用实芯O型密封圈法兰视窗结构，整体环状O型密封圈嵌入整体环状槽的真空密封方式，达到无泄漏。不接受单层或双层空芯密封圈粘贴在支撑面上的密封方式，需提供产品官方证明文件，以及实物照片； 5.六只手套：丁基橡胶手套 6.两套照明系统 7.过滤器：规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口 8.一套净化系统：阀门控制，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。 9.气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm 10.一套PLC触摸屏及程序控制系统，德国西门子。 11.手套孔圈为铝合金材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。 12.循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。 13.★气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座，提供实物照片。 14.★一套水分析仪, 采用P2O5传感器，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。 15.★一套氧分析仪, 采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在高氧中的问题。 16.★一套有机溶剂吸附装置，置于箱体内部，提供实物照片。 17.一台真空泵：可手动或通过PLC启动，流量≥12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2×10-1pa。 18.箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。 19.定制部分：①、大过渡舱内部托盘承重面不能有凸起，②、箱内搁物架距离箱体右侧板400mm。 | 1 | 台 | 150000.00 | 150000.00 |  |

## 二、相关要求

- 报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。

- 质保期：验收合格后，提供不少于3年的免费产品质保。

- 供货期：合同签订后，供货商接到发货通知后，45个工作日内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。

- 售后服务：温州有售后服务点，若报修，乙方应在3小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后1.5小时内到达现场抢修，并于到达现场12小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

- 到货地点：浙江大学温州研究院指定地点。

- 对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人张宇/苏沁歆：18156214812/13757727980

## 三、响应须知

- 所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。

- 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。

报价供应商需将加盖公章的合格有效的营业执照、报价单（附件2）文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。